1.小儿电子支气管镜  1台

1.技术和性能参数

1.1视野方向0°直视

1.2视野角：≥110°

1.3景深：2-50mm

1.4照明方式：光导方式；

1.5插入部外径：≤2.8mm；

1.6先端部外径：≤3.1mm；

●1.7弯曲角度：上≥210°，下≥130°；

1.8管道内径：≥1.15mm；

1.9有效长度：600mm，全长≥880mm；

●1.10插入管左右旋转≥120°；

1.11最小可视距离：距先端1.5mm

1.12内镜按钮控制：冻结图像、打印、录像、照相等；

★1.13与科室现有主机（奥林巴斯CV-290）相兼容

2.肾脏内窥镜  2条

1.基本要求：适用于肾盂结石的碎石治疗，可配合激光，气压弹道及超声碎石设备使用，配合科室现有主机使用。

★2.资质认证：符合CE认证标准。

3.技术和性能参数

3.1新式广角防球形失真、柱状晶体光学镜，12度视向角，工作长度224mm，平行目镜技术。

3.2镜子操作部具有人体工学设计，包括易把持指环功能、独立的长形金属导光束柱设计。

3.3 14Fr工作通道，可进入≤3.5mm直径器械，特别还适用于较粗的碎石探头(如超声+气压弹道合体碎石探头)。

3.4后端自动器械阀门，器械进出流畅、并具有双层密封防漏技术。

3.5可浸泡、熏蒸、高温高压消毒，能耐134℃高温。

3.6可拆卸镜自动锁扣式镜鞘，直径20.8Fr.，工作长度204mm。

★3.7与科室现有主机（Richard Wolf）相兼容

4.配置需求

肾脏内窥镜2条

20.8Fr.镜鞘2条

3.宫腔检查镜系统  1套

1.基本要求：使用宫腔镜依次经阴道、宫颈进入宫腔，检查宫颈管及宫腔内各类病变。

★2.资质认证：CE证书，ISO13485认证

3.技术和性能参数

3.1镜体材质：HOPKINS II柱状晶体镜，非球面镜，蓝宝石镜面

●3.2扩展功能：该宫腔镜可用于经阴道注水腹腔镜

3.3镜体尺寸：镜体外径2.9mm，长度30cm，可高温高压消毒灭菌

3.4视向角：视向角30°，广角

3.5导光束接口：导光束接口含≥3种接头，可与不同厂家导光束连接

3.6操作内鞘：直径4.9mm，带7Fr.器械通道，带进水通道

3.7操作外鞘：直径5.5mm，带出水通道

3.8活检钳：7Fr，双动钳口，半硬性，长度40cm

3.9抓钳：7Fr，双动钳口，半硬性，长度40cm

3.10剪刀：前端为钝头，7Fr， 单动钳口，半硬性，长度40cm

3.11双极电凝球：GORDTS/CAMPO双极球形电极，5Fr，长度36cm

4.配置需求

2.9mm宫腔镜   1条

4.9mm操作内鞘  1套

5.5mm操作外鞘  1套

活检钳，7Fr    1把

抓钳，7Fr    1把

剪刀，钝头 7Fr   1把

宫腔镜消毒盒   1个

双极电凝球   1把

双极导线   1根

5.安装要求：需要兼容在科室现有KARL STORZ摄像系统上使用并实现所有功能。

4.等离子电切镜  1套

1.基本要求：治疗宫腔息肉，粘膜下肌瘤，子宫内膜增生，子宫纵隔，宫腔粘连，宫内异物等多种妇科常见疾病。

●2.资质认证：CE证书，ISO13485认证

3.技术和性能参数

3.1镜体结构：超广角，无失真

3.2镜面材质：蓝宝石

3.3成像角度：12°

3.4镜体直径：镜体直径4mm

3.5灭菌方式：可高温高压、浸泡、熏蒸

3.6有效景深范围：3mm～100mm

3.7外鞘直径：26Fr

3.8冲洗方式：持续灌流，可360°旋转，带闭孔器

3.9内鞘管：绝缘陶瓷，可360°旋转

3.10电切环类型：可重复使用，可高温高压灭菌

3.11双环设计：电切环头端具有回流环，独特的双环设计使电流不通过镜鞘，仅通过电切环即可实现真正的双极，最大程度降低对宫颈和周边组织的神经刺激，安全性高

★3.12兼容性：与科室现有AUTOCON III 400能量平台完美兼容，连接后自动识别设备并切换为专用电切镜模式。

3.13报警及安全指标

4配置需求

4mm 12°内镜  1根

被动式工作手件 1套

连续灌流外鞘  1根

连续灌流内鞘  1根

标准鞘芯  1根

ELLIK排空器  1套

高频导线  1根

电切环  6根

保护套  1个

导光束  1根

专机专用设备与耗材价值占比情况

等离子电切镜属配套使用试剂耗材的医疗设备，设备预算单价为22万元，医疗设备使用寿命约为10年，该设备主要用于开展宫腔镜下各种病损切除术项目，设备开展治疗检查200人次/年，耗材预算金额500元/人次；周期内使用耗材预算金额为：10×200×0.05=100万元/台。